RM-800-HSE精密型恒温恒湿箱技术参数

| 型号 | RM-100-HSE | RM-150-HSE | RM-250-HSE | RM-400-HSE | RM-800-HSE | RM-1000-HSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积(L) | 100 | 150 | 250 | 400 | 800 | 1000 |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机 |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |  |
| 加湿方式 | 外置电热蒸汽式加湿器 |  | 内置电热蒸汽式加湿系统，配可程式液晶屏控制器 |  |  |  |
| 湿度范围 | 35%～90%RH |  |  |  |  |  |
| 湿度波动 | ±3% |  |  |  |  |  |
| 温度控制范围 | 0℃～65℃ |  |  |  | 4℃～65℃ |  |
| 显示精度 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |  |  |
| 温度均匀度 | ±1.5℃ （测试点为25℃） |  |  |  | ±2℃ （测试点为25℃） |  |
| 功率(W) | 970 | 1020 | 1270 | 1380 | 2010 | 2410 |
| 电源 | 220VAC 50HZ |  |  |  |  |  |
| 内箱尺寸(mm) | 432×360×570 | 452×380×780 | 505×435×1032 | 605×552×1135 | 1205×555×1085 | 1205×675×1145 |
| 外箱尺寸(mm) | 500×510×1120 | 515×515×132 | 565×565×1615 | 665×685×1715 | 1275×715×1705 | 1275×835×1765 |
| 载物托架（标配） | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 定时范围 | 1-9999分钟 |  |  |  |  |  |

备注：

1、可程式多段液晶屏控制器

2、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

可选配置：

多段可编程液晶显示控制器

打印机

USB数据采集接口

RS485计算机通信接口

手机版报警功能