# RM-9000型地表水自动监测微型岸边站技术路线

### 1) 监测因子选择

管网水质监测的常见指标有BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮、溶解氧、电导率、SS、pH等，这其中BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮是关键的直接判定污染情况的指标，但在排水管网作为预警性自动监测，其BOD5、总磷、总氮都无法满足。BOD5只能由人工在实验室测量，而且需要5天时间培养，因此该指标无法做到自动监测；又如总磷、总氮指标必须要用试剂法才能准确测量，需要预处理，检测的周期较长，无法实现分钟级别的测量，对偷排、漏排事件无法及时的响应，而且检测产生的试剂废液为属于危废物质，易产生二次污染。

COD和氨氮可以满足管网监测快速预警的目的，其COD采用紫外吸收法，氨氮采用离子选择电极法，在测试过程中不用预处理，不需要试剂，可以实时响应，无二次污染，使用成本低，不用频繁维护。但COD和氨氮不属于guo标方法，无法作为判定责任的依据，故需要配合自动采样器，当出现数据超标时，可以自动报警，同时自动留样，然后将水样拿到实验室通过标准方法进行分析，判定相关责任，从而实现快速预警的目的。

核心监测COD、氨氮，同时加入pH和电导率间接性监测因子，配合流量、液位和自动采样器，组成地下排水监测数据网，实时掌控地下水管网水质污染动态和水量情况。

### 2) 产品需要满足的条件

v 无需试剂，无二次污染，可以实时响应

v 需要可以适应排水管网监测环境，具有IP68，防腐蚀，具有较强的可靠性

v 水质核心产品需要具有自清洁，可以延长维护周期

v 传感器需要低功耗，可锂电池供电

### 3) 推荐监测因子

| 监测因子 | 原理 | 核心参数 | 是否自清洁 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD/TOC | 紫外吸收法（双光谱） | COD量程：0-500mg/L 精度：±5% 分辨率：0.01mg/L TOC量程：0-200mg/L 精度：±5% 分辨率：0.01mg/L 浊度：0-350NTU 精度：±3% 分辨率：0.01NTU | TSes/标配自清洁刷 |
| 氨氮/pH | 电极法 | 量程： 0-100mg/L 精度：±10%测量值或±0.5mg/l取大值 分辨率：0.1mg/L pH量程:4-10 pH精度:±0.1 pH pH分辨率:0.01 | TSes/标配自清洁刷 |
| 电导率 | 四电极法 | 量程：0-100mS/cm 精度：±1% 分辨率：0.0001mS/cm | 无 |
| 流量/液位 | 雷达法 | 测速范围：0.1m/s~20m/s 测速精度：±0.1m/s；±1%FS 测距范围：0.1~5m 测距精度：±2mm | 无 |